znak pisma: TP.382.021.2026 OB

|  |  | Koszalin, 22.04.2026 r. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Do: Wykonawcy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego |  |
| dotyczy: |  | Tryb podstawowy nr TP.382.021.2026 OB – Sprzęt endowaskularny |  |  |  |

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.) udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE NR 1 dotyczy: projektu umowy na zasadzie depozytu do części nr 1

„Prosimy o odstąpienie od umowy na zasadzie depozytu. W przypadku wyrażenia zgody prosimy o zmianę wzoru umowy.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę. Projekt umowy w załączeniu.

PYTANIE NR 2 dotyczy: części nr 1, poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów hybrydowych w którym: - serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm ma gramaturę wzmocnienia powyżej 150 g/m2 czyli wyższą od wymagań Zamawiającego.

Pozostałe parametry zgodne z SWZ. ”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 3 dotyczy: części nr 3, poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu przetargowym system do odzyskiwania krwi z pola operacyjnego spełniający poniższe parametry:

1. Certyfikat CE, wyrób medyczny, urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nieregenerowane, niedemonstracyjne, rok produkcji nie starszy niż 2025.

2. Aparat umożliwiający odzyskiwanie krwi z pola operacyjnego poprzez jej filtrację, zagęszczanie, przemywanie i oczyszczanie.

3. Aparat separujący krwinki poprzez odwirowanie krwi i uzyskiwanie koncentratu erytrocytów.

4. Aparat wykorzystujący technologię dynamicznego odzyskiwania komórek krwi opartą na algorytmie wprowadzającym automatyczne mikrokorekty podczas przetwarzania krwi, w celu maksymalnego zwiększenia ilości hematokrytu oraz oczyszczonej krwi przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości odpadów.

5. Aparat z możliwością zastosowania śródoperacyjnego oraz pooperacyjnego.

6. Aparat działający w trybie automatycznych powtarzalnych cykli (napełnienie wirówki – zagęszczenie – płukanie).

7. Aparat w pełni automatyczny – niewymagający ingerencji operatora do czasu zapełnienia się worka na zagęszczoną krew.

8. Możliwość uruchomienia cyklu pracy aparatu manualnie w dowolnym momencie.

9. Możliwość skrócenia czasu trwania cyklu poprzez ograniczenie ilości soli fizjologicznej użytej do płukania.

10. Tryb awaryjny – maksymalny czas trwania cyklu w tym trybie: 1,5 minuty.

11. Wartość hematokrytu uzyskiwana w każdym z trybów działania mieszcząca się w minimalnym zakresie od 59% do 65%.

12. Wysoki poziom usuwania heparyny, protein, albumin  - zawsze powyżej 90%

13. Wysoki poziom usuwania tłuszczu na poziomie 99% w każdym cyklu pracy urządzenia

14. W jednym pełnym cyklu pracy (napełnianie wirówki – zagęszczanie – płukanie) uzyskiwane co najmniej 135 ml zagęszczonej krwi.

15. Jeden dzwon wirówki o pojemności minimum 135 ml dedykowany do wszystkich zabiegów.

16. Ilość soli fizjologicznej użyta w każdym pełnym cyklu płukania maksymalnie 250 ml.

17. Aparat wyposażony w pompę perystaltyczną o obrotach regulowanych automatycznie w minimalnym zakresie od 0 ml/min do 1000 ml/min.

18. Zakres pracy wirówki w minimalnym zakresie od 0 rpm do 10 000 rpm.

19. Aparat umożliwiający manualną kontrolę procesów minimum: zastosowanego podciśnienia, czasu trwania cyklu, ilości soli fizjologicznej użytej do płukania.

20. Aparat wyposażony w ekran dotykowy o przekątnej minimum 7 cali z ciągłym wyświetlaniem komunikatów pomocy na każdym etapie pracy urządzenia.

21. Menu i komunikaty wyświetlane na ekranie w języku polskim.

22. Możliwość zapisu danych z minimum 100 zabiegów z możliwością ich filtrowania na urządzeniu oraz eksportu na nośniki pamięci USB.

23. Aparat mobilny na podstawie jezdnej z czterema kółkami oraz możliwością blokowania każdego z nich.

24. Wbudowana pompa próżniowa z regulatorem próżni.

25. Możliwość wykorzystania pompy próżniowej jako oddzielnego urządzenia – ssaka.

26. Aparat wyposażony w niezbędne akcesoria lub/oraz okablowanie umożliwiające rozpoczęcie pracy.

27. Zasilanie sieciowe 230V, 50Hz ±10%.

28. Możliwość regulacji podciśnienia co 10 mmHg w zakresie co najmniej od -10 mmHg do -370 mmHg.

29. Masa kompletnego urządzenia maksymalnie 50 kg.

30. Urządzenie wyposażone w port USB typu B oraz USB typu A.

31. Gwarancja urządzenia 24 miesiące”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 4 dotyczy: części nr 3, poz. 2

„Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu przetargowym jednorazowe sety, które zawierają: - Zestaw do oczyszczania  - Przewód do zasysania/antykoagulacji  - Sztywny zbiornik na krew o pojemności 4 litrów, z filtrem o gęstości 40 mikronów’

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.